## sugeno
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5
TANGGAL | WAKTU | SUHU | SETPOINT | ERROR
2025-07-12 | 3:17 | 30 | 38 | 8.5
2025-07-12 | 3:18 | 30.9 | 38 | 7.1 | waktu | trial1 | trial2 | trial3 | trial4 | averange | setpoint | error
2025-07-12 | 3:19 | 31.9 | 38 | 6.1 | 3.15 - 4.00 | 30 | 36.5 | 37.2 | 37.5 | 35.3 | 35 | 0.85714
2025-07-12 | 3:20 | 32.9 | 38 | 5.1 | 4.15 - 5.00 | 37.7 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.825 | 36 | 5.0694
2025-07-12 | 3:21 | 33.6 | 38 | 4.4 | 5.15 - 6.00 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37 | 2.4324
2025-07-12 | 3:22 | 34.2 | 38 | 3.8 | 6.15 - 7.00 | 38 | 38 | 37.9 | 38 | 37.975 | 38 | -0.065789
2025-07-12 | 3:23 | 34.6 | 38 | 3.4 | 7.15 - 8.00 | 37.9 | 37.9 | 38.1 | 38 | 37.975 | 38 | -0.065789
2025-07-12 | 3:24 | 35.1 | 38 | 2.9 | 8.15 - 9.00 | 38 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.125 | 38 | 0.32895
2025-07-12 | 3:25 | 35.5 | 38 | 2.5 | 9.15 - 10.00 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.375 | 38 | 0.98684
2025-07-12 | 3:26 | 35.8 | 38 | 2.2 | 10.15 - 11.00 | 38.4 | 38.5 | 38.6 | 38.6 | 38.525 | 38 | 1.3816
2025-07-12 | 3:28 | 36.3 | 38 | 1.7 | 11.15 - 12.00 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | 38.9 | 38.725 | 38 | 1.9079
2025-07-12 | 3:30 | 36.5 | 38 | 1.5 | 12.15 - 13.00 | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 38.9 | 38.875 | 38 | 2.3026
2025-07-12 | 3:32 | 36.7 | 38 | 1.3 | 13.15 - 14.00 | 38.8 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.875 | 38 | 2.3026
2025-07-12 | 3:34 | 36.8 | 38 | 1.2 | 14.15 - 15.00 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38 | 2.3684
2025-07-12 | 3:36 | 36.9 | 38 | 1.1 | 15.15 - 16.00 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 39 | 38.925 | 38 | 2.4342
2025-07-12 | 3:39 | 37 | 38 | 1 | 16.15 - 17.00 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 2.6316
2025-07-12 | 3:41 | 37.1 | 38 | 0.9 | 17.15 - 18.00 | 39 | 39 | 38.8 | 38.8 | 38.9 | 38 | 2.3684
2025-07-12 | 3:43 | 37.2 | 38 | 0.8
2025-07-12 | 3:45 | 37.2 | 38 | 0.8 | waktu | suhu awal | setpoint | waktu
2025-07-12 | 3:47 | 37.2 | 38 | 0.8 | 3:17 | 30 | 38 | 3:00
2025-07-12 | 3:49 | 37.3 | 38 | 0.7 | 3:18 | 31 | 38 | 2:59
2025-07-12 | 3:51 | 37.3 | 38 | 0.7 | 3:19 | 32 | 38 | 2:58
2025-07-12 | 3:53 | 37.4 | 38 | 0.6 | 3:20 | 33 | 38 | 2:57
2025-07-12 | 3:55 | 37.4 | 38 | 0.6 | 3:21 | 34 | 38 | 2:56
2025-07-12 | 3:57 | 37.5 | 38 | 0.5 | 3:24 | 35 | 38 | 2:53
2025-07-12 | 3:59 | 37.5 | 38 | 0.5 | 3:28 | 36 | 38 | 2:48
2025-07-12 | 4:01 | 37.5 | 38 | 0.5 | 3:39 | 37 | 38 | 2:38
2025-07-12 | 4:16 | 37.7 | 38 | 0.3 | 6:17 | 38 | 38 | 0:00
2025-07-12 | 4:31 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-12 | 4:46 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-12 | 5:01 | 37.8 | 38 | 0.2
2025-07-12 | 5:16 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-12 | 5:32 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-12 | 5:47 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-12 | 6:02 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-12 | 6:17 | 38 | 38 | 0
2025-07-12 | 6:32 | 38 | 38 | 0
2025-07-12 | 6:47 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-12 | 7:02 | 38 | 38 | 0
2025-07-12 | 7:17 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-12 | 7:32 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-12 | 7:47 | 38.1 | 38 | 0.1
2025-07-12 | 8:02 | 38 | 38 | 0
2025-07-12 | 8:17 | 38 | 38 | 0
2025-07-12 | 8:32 | 38.1 | 38 | 0.1
2025-07-12 | 8:47 | 38.2 | 38 | 0.2
2025-07-12 | 9:02 | 38.2 | 38 | 0.2
2025-07-12 | 9:17 | 38.3 | 38 | 0.3
2025-07-12 | 9:32 | 38.4 | 38 | 0.4
2025-07-12 | 9:47 | 38.4 | 38 | 0.4
2025-07-12 | 10:03 | 38.4 | 38 | 0.4
2025-07-12 | 10:18 | 38.4 | 38 | 0.4
2025-07-12 | 10:33 | 38.5 | 38 | 0.5
2025-07-12 | 10:48 | 38.6 | 38 | 0.6
2025-07-12 | 11:03 | 38.6 | 38 | 0.6
2025-07-12 | 11:18 | 38.6 | 38 | 0.6
2025-07-12 | 11:33 | 38.7 | 38 | 0.7
2025-07-12 | 11:48 | 38.7 | 38 | 0.7
2025-07-12 | 12:03 | 38.9 | 38 | 0.9
2025-07-12 | 12:18 | 38.9 | 38 | 0.9
2025-07-12 | 12:33 | 38.9 | 38 | 0.9
2025-07-12 | 12:48 | 38.8 | 38 | 0.8
2025-07-12 | 13:03 | 38.9 | 38 | 0.9
2025-07-12 | 13:18 | 38.8 | 38 | 0.8
2025-07-12 | 13:33 | 38.9 | 38 | 0.9
2025-07-12 | 13:48 | 38.9 | 38 | 0.9
2025-07-12 | 14:03 | 38.9 | 38 | 0.9
2025-07-12 | 14:18 | 38.9 | 38 | 0.9
2025-07-12 | 14:34 | 38.9 | 38 | 0.9
2025-07-12 | 14:49 | 38.9 | 38 | 0.9
2025-07-12 | 15:04 | 38.9 | 38 | 0.9
2025-07-12 | 15:19 | 38.9 | 38 | 0.9
2025-07-12 | 15:34 | 38.9 | 38 | 0.9
2025-07-12 | 15:49 | 39 | 38 | 1
2025-07-12 | 16:04 | 39 | 38 | 1
2025-07-12 | 16:19 | 39 | 38 | 1
2025-07-12 | 16:34 | 39 | 38 | 1
2025-07-12 | 16:49 | 39 | 38 | 1
2025-07-12 | 17:04 | 39 | 38 | 1
2025-07-12 | 17:19 | 39 | 38 | 1
2025-07-12 | 17:34 | 39 | 38 | 1
2025-07-12 | 17:49 | 38.8 | 38 | 0.8
2025-07-12 | 18:04 | 38.8 | 38 | 0.8
2025-07-12 | 18:19 | 38.7 | 38 | 0.7
2025-07-12 | 18:34 | 37.4 | 38 | 0.6
2025-07-12 | 18:50 | 37.4 | 38 | 0.6

## Tsukamoto
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5
TANGGAL | WAKTU | SUHU | SETPOINT | ERROR
2025-07-13 | 3:15 | 30 | 38 | 7.8 | waktu | trial1 | trial2 | trial3 | trial4 | averange | setpoint | error
2025-07-13 | 3:16 | 31.2 | 38 | 6.8 | 3.15 - 4.00 | 30 | 36.7 | 37.7 | 37.9 | 35.575 | 35 | 1.6429
2025-07-13 | 3:17 | 32 | 38 | 6 | 4.15 - 5.00 | 38 | 38.4 | 38.7 | 38.8 | 38.475 | 36 | 6.875
2025-07-13 | 3:18 | 32.7 | 38 | 5.3 | 5.15 - 6.00 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 38.775 | 37 | 4.7973
2025-07-13 | 3:19 | 33.3 | 38 | 4.7 | 6.15 - 7.00 | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 38.775 | 38 | 2.0395
2025-07-13 | 3:20 | 33.8 | 38 | 4.2 | 7.15 - 8.00 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.825 | 38 | 2.1711
2025-07-13 | 3:21 | 34.2 | 38 | 3.8 | 8.15 - 9.00 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 38.8 | 38 | 2.1053
2025-07-13 | 3:22 | 34.6 | 38 | 3.4 | 9.15 - 10.00 | 39 | 38.9 | 38.9 | 39 | 38.95 | 38 | 2.5
2025-07-13 | 3:24 | 34.9 | 38 | 3.1 | 10.15 - 11.00 | 39.1 | 39.1 | 39.2 | 39.2 | 39.15 | 38 | 3.0263
2025-07-13 | 3:25 | 35.3 | 38 | 2.7 | 11.15 - 12.00 | 39.2 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.275 | 38 | 3.3553
2025-07-13 | 3:26 | 35.7 | 38 | 2.3 | 12.15 - 13.00 | 39.3 | 39.4 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 38 | 3.6842
2025-07-13 | 3:27 | 36 | 38 | 2 | 13.15 - 14.00 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 39.4 | 39.375 | 38 | 3.6184
2025-07-13 | 3:28 | 36.2 | 38 | 1.8 | 14.15 - 15.00 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 38 | 3.6842
2025-07-13 | 3:29 | 36.4 | 38 | 1.6 | 15.15 - 16.00 | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 39.4 | 39.35 | 38 | 3.5526
2025-07-13 | 3:30 | 36.6 | 38 | 1.4 | 16.15 - 17.00 | 39.3 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.375 | 38 | 3.6184
2025-07-13 | 3:31 | 36.7 | 38 | 1.3 | 17.15 - 18.00 | 39.3 | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 39.325 | 38 | 3.4868
2025-07-13 | 3:32 | 36.8 | 38 | 1.2
2025-07-13 | 3:33 | 36.9 | 38 | 1.1
2025-07-13 | 3:34 | 37 | 38 | 1 | waktu | suhu awal | setpoint | waktu
2025-07-13 | 3:35 | 37 | 38 | 1 | 3:15 | 30 | 38 | 1:01
2025-07-13 | 3:36 | 37.1 | 38 | 0.9 | 3:16 | 31 | 38 | 1:00
2025-07-13 | 3:38 | 37.1 | 38 | 0.9 | 3:17 | 32 | 38 | 0:59
2025-07-13 | 3:39 | 37.2 | 38 | 0.8 | 3:19 | 33 | 38 | 0:57
2025-07-13 | 3:40 | 37.3 | 38 | 0.7 | 3:21 | 34 | 38 | 0:55
2025-07-13 | 3:41 | 37.4 | 38 | 0.6 | 3:25 | 35 | 38 | 0:51
2025-07-13 | 3:42 | 37.5 | 38 | 0.5 | 3:27 | 36 | 38 | 0:49
2025-07-13 | 3:43 | 37.6 | 38 | 0.4 | 3:34 | 37 | 38 | 0:42
2025-07-13 | 3:44 | 37.6 | 38 | 0.4 | 4:16 | 38 | 38 | 0:00
2025-07-13 | 3:45 | 37.7 | 38 | 0.3
2025-07-13 | 3:46 | 37.7 | 38 | 0.3
2025-07-13 | 3:47 | 37.7 | 38 | 0.3
2025-07-13 | 3:48 | 37.7 | 38 | 0.3
2025-07-13 | 3:50 | 37.7 | 38 | 0.3
2025-07-13 | 3:51 | 37.8 | 38 | 0.2
2025-07-13 | 3:52 | 37.8 | 38 | 0.2
2025-07-13 | 3:53 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-13 | 3:54 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-13 | 3:55 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-13 | 3:56 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-13 | 3:57 | 37.8 | 38 | 0.2
2025-07-13 | 3:58 | 37.8 | 38 | 0.2
2025-07-13 | 3:59 | 37.8 | 38 | 0.2
2025-07-13 | 4:00 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-13 | 4:01 | 37.8 | 38 | 0.2
2025-07-13 | 4:02 | 37.8 | 38 | 0.2
2025-07-13 | 4:03 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-13 | 4:04 | 37.8 | 38 | 0.2
2025-07-13 | 4:06 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-13 | 4:07 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-13 | 4:08 | 37.8 | 38 | 0.2
2025-07-13 | 4:09 | 37.8 | 38 | 0.2
2025-07-13 | 4:10 | 37.8 | 38 | 0.2
2025-07-13 | 4:12 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-13 | 4:14 | 37.9 | 38 | 0.1
2025-07-13 | 4:16 | 38 | 38 | 0
2025-07-13 | 4:31 | 38.4 | 38 | 0.4
2025-07-13 | 4:46 | 38.7 | 38 | 0.7
2025-07-13 | 5:01 | 38.8 | 38 | 0.8
2025-07-13 | 5:16 | 38.8 | 38 | 0.8
2025-07-13 | 5:31 | 38.8 | 38 | 0.8
2025-07-13 | 5:46 | 38.8 | 38 | 0.8
2025-07-13 | 6:01 | 38.7 | 38 | 0.7
2025-07-13 | 6:16 | 38.8 | 38 | 0.8
2025-07-13 | 6:32 | 38.8 | 38 | 0.8
2025-07-13 | 6:47 | 38.7 | 38 | 0.7
2025-07-13 | 7:02 | 38.8 | 38 | 0.8
2025-07-13 | 7:17 | 38.9 | 38 | 0.9
2025-07-13 | 7:32 | 38.8 | 38 | 0.8
2025-07-13 | 7:47 | 38.8 | 38 | 0.8
2025-07-13 | 8:02 | 38.8 | 38 | 0.8
2025-07-13 | 8:18 | 38.8 | 38 | 0.8
2025-07-13 | 8:33 | 38.7 | 38 | 0.7
2025-07-13 | 8:48 | 38.8 | 38 | 0.8
2025-07-13 | 9:03 | 38.9 | 38 | 0.9
2025-07-13 | 9:18 | 39 | 38 | 1
2025-07-13 | 9:33 | 38.9 | 38 | 0.9
2025-07-13 | 9:48 | 38.9 | 38 | 0.9
2025-07-13 | 10:03 | 39 | 38 | 1
2025-07-13 | 10:18 | 39.1 | 38 | 1.1
2025-07-13 | 10:33 | 39.1 | 38 | 1.1
2025-07-13 | 10:48 | 39.2 | 38 | 1.2
2025-07-13 | 11:03 | 39.2 | 38 | 1.2
2025-07-13 | 11:18 | 39.2 | 38 | 1.2
2025-07-13 | 11:33 | 39.3 | 38 | 1.3
2025-07-13 | 11:49 | 39.3 | 38 | 1.3
2025-07-13 | 12:04 | 39.3 | 38 | 1.3
2025-07-13 | 12:19 | 39.3 | 38 | 1.3
2025-07-13 | 12:34 | 39.4 | 38 | 1.4
2025-07-13 | 12:49 | 39.5 | 38 | 1.5
2025-07-13 | 13:04 | 39.4 | 38 | 1.4
2025-07-13 | 13:19 | 39.4 | 38 | 1.4
2025-07-13 | 13:34 | 39.3 | 38 | 1.3
2025-07-13 | 13:39 | 39.4 | 38 | 1.4
2025-07-13 | 13:54 | 39.3 | 38 | 1.3
2025-07-13 | 14:09 | 39.4 | 38 | 1.4
2025-07-13 | 14:24 | 39.4 | 38 | 1.4
2025-07-13 | 14:39 | 39.4 | 38 | 1.4
2025-07-13 | 14:54 | 39.4 | 38 | 1.4
2025-07-13 | 15:09 | 39.4 | 38 | 1.4
2025-07-13 | 15:24 | 39.4 | 38 | 1.4
2025-07-13 | 15:39 | 39.3 | 38 | 1.3
2025-07-13 | 15:55 | 39.3 | 38 | 1.3
2025-07-13 | 16:10 | 39.4 | 38 | 1.4
2025-07-13 | 16:25 | 39.3 | 38 | 1.3
2025-07-13 | 16:40 | 39.4 | 38 | 1.4
2025-07-13 | 16:55 | 39.4 | 38 | 1.4
2025-07-13 | 17:10 | 39.4 | 38 | 1.4
2025-07-13 | 17:25 | 39.3 | 38 | 1.3
2025-07-13 | 17:40 | 39.4 | 38 | 1.4
2025-07-13 | 17:55 | 39.3 | 38 | 1.3
2025-07-13 | 18:10 | 39.3 | 38 | 1.3
2025-07-13 | 18:25 | 39.3 | 38 | 1.3
2025-07-13 | 18:40 | 39.2 | 38 | 1.2
2025-07-13 | 18:55 | 39.2 | 38 | 1.2

## Rules
| Rules Tsukamoto |  |  |  |  | Rules Sugeno
| Rule | Suhu | Output PWM Lampu |  |  | Rule | Suhu | Output PWM Lampu
| 1 | Rendah (0-36) | Terang (50 – 100) |  |  | 1 | Rendah (0-36) | 100%
| 2 | Sedang (36-38) | Sedang (50) |  |  | 2 | Sedang (36-38) | 50%
| 3 | Panas (38-40) | Redup (0 – 50) |  |  | 3 | Panas (38-40) | 0%
No | Suhu | Kriteria | Output PWM | Kriteria | Rules | No | Suhu | Kriteria | Output PWM | Kriteria | Rules
1 | 33.2 | Rendah | 100 | Terang | Memenuhi rules 1 | 1 | 31.3 | Rendah | 100 | Terang | Memenuhi rules 1
2 | 34.6 | Rendah | 100 | Terang | Memenuhi rules 1 | 2 | 33.6 | Rendah | 100 | Terang | Memenuhi rules 1
3 | 35.8 | Rendah | 100 | Terang | Memenuhi rules 1 | 3 | 36 | Rendah | 100 | Terang | Memenuhi rules 1
4 | 36.5 | Sedang | 80 | Sedang | Memenuhi rules 2 | 4 | 36.9 | Sedang | 77 | Sedang | Memenuhi rules 2
5 | 37.9 | Sedang | 52 | Sedang | Memenuhi rules 2 | 5 | 37.8 | Sedang | 55 | Sedang | Memenuhi rules 2
6 | 38 | Sedang | 50 | Sedang | Memenuhi rules 2 | 6 | 38 | Sedang | 50 | Sedang | Memenuhi rules 2
7 | 38.5 | Panas | 42 | Redup | Memenuhi rules 3 | 7 | 38.5 | Panas | 35 | Redup | Memenuhi rules 3
8 | 38.8 | Panas | 38 | Redup | Memenuhi rules 3 | 8 | 39 | Panas | 25 | Redup | Memenuhi rules 3
9 | 39.4 | Panas | 22 | Redup | Memenuhi rules 3 | 9 | 39.1 | Panas | 23 | Redup | Memenuhi rules 3

## Kalibrasi
Range nya lebih Variatif, 30 – 40
Min Ada 10 data
Dibawah, hitung rata2 nya
times | inkubator |  | digital termometer |  | error
| temp | hum | temp | hum | temp | hum
1 | 30.2 | 75.6 | 30.1 | 70 | 0.33223 | 8
2 | 32.2 | 73.7 | 31.6 | 63 | 1.8987 | 16.9841
3 | 32.5 | 72.4 | 32.1 | 71 | 1.2461 | 1.9718
4 | 33.1 | 73.5 | 32.1 | 62 | 3.1153 | 18.5484
5 | 33.2 | 68.5 | 31.9 | 71 | 4.0752 | -3.5211
6 | 34.1 | 69.3 | 34.2 | 70 | -0.2924 | -1
7 | 34.9 | 67.9 | 34.5 | 70 | 1.1594 | -3
8 | 35.2 | 72.2 | 34 | 62 | 3.5294 | 16.4516
9 | 35.9 | 66.6 | 35.1 | 70 | 2.2792 | -4.8571
10 | 36.4 | 65.7 | 34.9 | 71 | 4.298 | -7.4648
11 | 37.1 | 64.4 | 35.8 | 71 | 3.6313 | -9.2958
12 | 37.3 | 64.8 | 36.3 | 69 | 2.7548 | -6.087
13 | 38.1 | 68.5 | 37.4 | 62 | 1.8717 | 10.4839
14 | 38.6 | 63 | 37.9 | 60 | 1.847 | 5
15 | 38.8 | 64.5 | 38 | 70 | 2.1053 | -7.8571
16 | 38.9 | 62.7 | 38 | 70 | 2.3684 | -10.4286
17 | 39 | 61 | 38 | 72 | 2.6316 | -15.2778
18 | 39.2 | 62.2 | 38.2 | 63 | 2.6178 | -1.2698
19 | 39.4 | 62 | 38.2 | 62 | 3.1414 | 0
20 | 39.5 | 60.7 | 38.3 | 72 | 3.1332 | -15.6944
RATA - RATA |  |  |  |  | 2.3872 | -0.41569

## Results
1 | Pengujian Kalibrasi suhu |  |  |  |  | 2 | Pengujian Rules Fuzzy logic Tsukamoto | [5 empty] | 3 | Pengujian Waktu yang dibutuhkan dari suhu awal untuk mencapai suhu setpoint 38⁰C |  |  |  |  | 4 | Pengujian kestabilan suhu pada set point 38⁰C
[14 empty] | Fuzzy logic Tsukamoto | [5 empty] | Fuzzy logic Tsukamoto
| No. | Suhu pada Inkubator (Celcius) | Suhu pada termometer digital (Celcius) | Error (%) | Akurasi (%) |  | Rules | Suhu | Output PWM Lampu |  |  |  |  | No | Waktu Pengambilan suhu awal (Jam : Menit : Detik) | Suhu Awal (Celcius) | Suhu Set Point (Celcius) | Waktu yang dibutuhkan menuju set point (Jam : Menit : Detik) |  | No | Waktu | I | II | III | IV | Rata-rata | Error (%)
| 1 | 30.2 | 30.1 | 0.33223 | 99.6678 |  | 1 | Rendah (0-36) | Terang (50 – 100) |  |  |  |  | 1 | 3:15 | 30 | 38 | 1:01 |  | 1 | 6.15 - 7.00 | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 38.775 | 2.0395 | 97.9605
| 2 | 32.2 | 31.6 | 1.8987 | 98.1013 |  | 2 | Sedang (38) | Redup (50) |  |  |  |  | 2 | 3:16 | 31 | 38 | 1:00 |  | 2 | 7.15 - 8.00 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.825 | 2.1711 | 97.8289
| 3 | 34.1 | 34.2 | 0.2924 | 99.7076 |  | 3 | Panas (40) | Off (0) |  |  |  |  | 3 | 3:17 | 32 | 38 | 0:59 |  | 3 | 8.15 - 9.00 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 38.8 | 2.1053 | 97.8947
| 4 | 34.9 | 34.5 | 1.1594 | 98.8406 |  | No | Variable Input |  | Variable Output |  | Keterangan |  | 4 | 3:19 | 33 | 38 | 0:57 |  | 4 | 9.15 - 10.00 | 39 | 38.9 | 38.9 | 39 | 38.95 | 2.5 | 97.5
| 5 | 35.9 | 35.1 | 2.2792 | 97.7208 |  |  | Suhu (°Celcius) | Kriteria Himpunan Fuzzy | Output PWM | Kriteria |  |  | 5 | 3:21 | 34 | 38 | 0:55 |  | 5 | 10.15 - 11.00 | 39.1 | 39.1 | 39.2 | 39.2 | 39.15 | 3.0263 | 96.9737
| 6 | 37.3 | 36.3 | 2.7548 | 97.2452 |  | 1 | 33.2 | Low | 100 | Bright | Memenuhi rules 1 |  | 6 | 3:25 | 35 | 38 | 0:51 |  | 6 | 11.15 - 12.00 | 39.2 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.275 | 3.3553 | 96.6447
| 7 | 38.1 | 37.4 | 1.8717 | 98.1283 |  | 2 | 34.6 | Low | 100 | Bright | Memenuhi rules 1 |  | 7 | 3:27 | 36 | 38 | 0:49 |  | 7 | 12.15 - 13.00 | 39.3 | 39.4 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 3.6842 | 96.3158
| 8 | 38.6 | 37.9 | 1.847 | 98.153 |  | 3 | 35.8 | Low | 100 | Bright | Memenuhi rules 1 |  | 8 | 3:34 | 37 | 38 | 0:42 |  | 8 | 13.15 - 14.00 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 39.4 | 39.375 | 3.6184 | 96.3816
| 9 | 38.8 | 38 | 2.1053 | 97.8947 |  | 4 | 36.5 | Medium | 80 | Dim | Memenuhi rules 2 |  | 9 | 4:16 | 38 | 38 | 0:00 |  | 9 | 14.15 - 15.00 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 3.6842 | 96.3158
| 10 | 38.9 | 38 | 2.3684 | 97.6316 |  | 5 | 37.9 | Medium | 52 | Dim | Memenuhi rules 2 | [7 empty] | 10 | 15.15 - 16.00 | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 39.4 | 39.35 | 3.5526 | 96.4474
| Rata-rata |  |  | 1.6909 | 98.3091 |  | 6 | 38 | Medium | 50 | Dim | Memenuhi rules 2 | [7 empty] | 11 | 16.15 - 17.00 | 39.3 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.375 | 3.6184 | 96.3816
[7 empty] | 7 | 38.5 | Hot | 42 | Off | Memenuhi rules 3 | [7 empty] | 12 | 17.15 - 18.00 | 39.3 | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 39.325 | 3.4868 | 96.5132
[7 empty] | 8 | 38.8 | Hot | 38 | Off | Memenuhi rules 3 | [7 empty] | Rata-rata | [6 empty] | 3.0702 | 96.9298
| Pengujian Kalibrasi Kelembaban | [5 empty] | 9 | 39.4 | Hot | 22 | Off | Memenuhi rules 3
[7 empty] | 10 | 40.4 | Hot | 23 | Off | Memenuhi rules 4
[7 empty] | Rules Sugeno | [6 empty] | Fuzzy logic Sugeno | [5 empty] | Fuzzy logic Sugeno
| No. | Kelembaban pada Inkubator (%) | Kelembaban pada termometer digital (%) | error (%) |  |  | Rules | Suhu | Output PWM Lampu |  |  |  |  | No | Waktu Pengambilan suhu awal (Jam : Menit : Detik) | Suhu Awal (Celcius) | Suhu Set Point (Celcius) | Waktu yang dibutuhkan menuju set point (Jam : Menit : Detik) |  | No | Waktu | I | II | III | IV | Rata-rata | Error (%)
| 1 | 72.4 | 71 | 1.9718 |  |  | 1 | Rendah (0-36) | 100% |  |  |  |  | 1 | 3:17 | 30 | 38 | 3:00 |  | 1 | 6.15 - 7.00 | 38 | 38 | 37.9 | 38 | 37.975 | 0.065789 | 99.9342
| 2 | 68.5 | 71 | 3.5211 |  |  | 2 | Sedang (38) | 50% |  |  |  |  | 2 | 3:18 | 31 | 38 | 2:59 |  | 2 | 7.15 - 8.00 | 37.9 | 37.9 | 38.1 | 38 | 37.975 | 0.065789 | 99.9342
| 3 | 69.3 | 70 | 1 |  |  | 3 | Panas (40) | 0% |  |  |  |  | 3 | 3:19 | 32 | 38 | 2:58 |  | 3 | 8.15 - 9.00 | 38 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.125 | 0.32895 | 99.6711
| 4 | 67.9 | 70 | 3 | [9 empty] | 4 | 3:20 | 33 | 38 | 2:57 |  | 4 | 9.15 - 10.00 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.375 | 0.98684 | 99.0132
| 5 | 66.6 | 70 | 4.8571 | [9 empty] | 5 | 3:21 | 34 | 38 | 2:56 |  | 5 | 10.15 - 11.00 | 38.4 | 38.5 | 38.6 | 38.6 | 38.525 | 1.3816 | 98.6184
| 6 | 63 | 60 | 5 |  |  | No | Suhu | Kriteria | Output PWM | Kriteria | Keterangan |  | 6 | 3:24 | 35 | 38 | 2:53 |  | 6 | 11.15 - 12.00 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | 38.9 | 38.725 | 1.9079 | 98.0921
| 7 | 62.2 | 63 | 1.2698 |  |  | 1 | 31.3 | Rendah | 100 | Terang | Memenuhi rules 1 |  | 7 | 3:28 | 36 | 38 | 2:48 |  | 7 | 12.15 - 13.00 | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 38.9 | 38.875 | 2.3026 | 97.6974
| 8 | 62 | 62 | 0 |  |  | 2 | 33.6 | Rendah | 100 | Terang | Memenuhi rules 1 |  | 8 | 3:39 | 37 | 38 | 2:38 |  | 8 | 13.15 - 14.00 | 38.8 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.875 | 2.3026 | 97.6974
| 9 | 64.8 | 69 | 6.087 |  |  | 3 | 36 | Rendah | 100 | Terang | Memenuhi rules 1 |  | 9 | 6:17 | 38 | 38 | 0:00 |  | 9 | 14.15 - 15.00 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 2.3684 | 97.6316
| 10 | 65.7 | 71 | 7.4648 |  |  | 4 | 36.9 | Sedang | 77 | Sedang | Memenuhi rules 2 | [7 empty] | 10 | 15.15 - 16.00 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 39 | 38.925 | 2.4342 | 97.5658
|  | Rata-rata |  | 3.4172 |  |  | 5 | 37.8 | Sedang | 55 | Sedang | Memenuhi rules 2 | [7 empty] | 11 | 16.15 - 17.00 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 2.6316 | 97.3684
[7 empty] | 6 | 38 | Sedang | 50 | Sedang | Memenuhi rules 2 | [7 empty] | 12 | 17.15 - 18.00 | 39 | 39 | 38.8 | 38.8 | 38.9 | 2.3684 | 97.6316
[7 empty] | 7 | 38.5 | Panas | 35 | Redup | Memenuhi rules 3 | [8 empty] | Rata-rata | [5 empty] | 1.5954 | 98.4046
[7 empty] | 8 | 39 | Panas | 25 | Redup | Memenuhi rules 3
[7 empty] | 9 | 39.1 | Panas | 23 | Redup | Memenuhi rules 3
[7 empty] | 9 | 40.3 | Panas | 0 | Redup | Memenuhi rules 4

## Variable Fuzzy
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | Himpunan Fuzzy | Range | Fungsi Keanggotaan
Low | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Low | ≤ 36 | Semi Trapezoidal Infimum
Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medium | 38 | Triangular
Hot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hot | ≥ 40 | Semi Trapezoidal Supremum
| 0 | 25 | 50 | 75 | 100
Off | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Dim | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0
Bright | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1

## analysis
No | Waktu awal | Suhu Awal |  | Sugeno | Tsukamoto
1 | 3:15 | 30 | 3:17 | 3:00 | 1:01 | 1:59 |  | 0.12501 | 1:01 |  | 0.12501 | 10801 | 3652 |  | 10801 | 3652 |  | No | Suhu Awal | Sugeno | Tsukamoto | GAP | Sugeno | Tsukamoto | No | Suhu Awal | Sugeno | Tsukamoto | Selisih
2 | 3:16 | 31 | 3:18 | 2:59 | 1:00 |  |  | 0.12426 | 1:00 |  |  | 10736 | 3590 |  | 10736 | 3590 |  | 1 | 30 | 10801 | 3652 | 7149 |  |  |  | 30 - 31 | 65 | 62 | 3
3 | 3:17 | 32 | 3:19 | 2:58 | 0:59 |  |  | 0.12354 | 0:59 |  |  | 10674 | 3525 |  | 10674 | 3525 |  | 2 | 31 | 10736 | 3590 | 7146 | 65 | 62 | 2 | 31 - 32 | 62 | 65 | 3
4 | 3:19 | 33 | 3:20 | 2:57 | 0:57 |  |  | 0.12275 | 0:57 |  |  | 10606 | 3395 |  | 10606 | 3395 |  | 3 | 32 | 10674 | 3525 | 7149 | 62 | 65 | 3 | 32 - 33 | 68 | 130 | 62
5 | 3:21 | 34 | 3:21 | 2:56 | 0:55 |  |  | 0.12205 | 0:55 |  |  | 10545 | 3271 |  | 10545 | 3271 |  | 4 | 33 | 10606 | 3395 | 7211 | 68 | 130 | 4 | 33 - 34 | 61 | 124 | 63
6 | 3:25 | 35 | 3:24 | 2:53 | 0:51 |  |  | 0.11987 | 0:51 |  |  | 10357 | 3080 |  | 10357 | 3080 |  | 5 | 34 | 10545 | 3271 | 7274 | 61 | 124 | 5 | 34 - 35 | 188 | 191 | 3
7 | 3:27 | 36 | 3:28 | 2:48 | 0:49 |  |  | 0.117 | 0:49 |  |  | 10109 | 2957 |  | 10109 | 2957 |  | 6 | 35 | 10357 | 3080 | 7277 | 188 | 191 | 6 | 35 - 36 | 248 | 123 | 125
8 | 3:34 | 37 | 3:39 | 2:38 | 0:42 |  |  | 0.10979 | 0:42 |  |  | 9486 | 2503 |  | 9486 | 2503 |  | 7 | 36 | 10109 | 2957 | 7152 | 248 | 123 | 7 | 36 - 37 | 623 | 454 | 169
9 | 4:16 | 38 | 6:17 | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0:00 |  |  | 0 | [5 empty] | 8 | 37 | 9486 | 2503 | 6983 | 623 | 454 | 8
[18 empty] | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 38
[18 empty] | Rata-rata |  |  |  | 7167.625
[7 empty] | Suhu Awal | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
[7 empty] | Sugeno | 3:00 | 2:59 | 2:58 | 2:57 | 2:56 | 2:53 | 2:48 | 2:38 | 0:00
[7 empty] | Tsukamoto | 1:01 | 1:00 | 0:59 | 0:57 | 0:55 | 0:51 | 0:49 | 0:42 | 0:00
[7 empty] | Suhu Awal | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
[7 empty] | Sugeno | 10801 | 10736 | 10674 | 10606 | 10545 | 10357 | 10109 | 9486 | 0
[7 empty] | Tsukamoto | 3652 | 3590 | 3525 | 3395 | 3271 | 3080 | 2957 | 2503 | 0
[7 empty] | Suhu Awal | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
[7 empty] | GAP | 7149 | 7146 | 7149 | 7211 | 7274 | 7277 | 7152 | 6983 | 0
[6 empty] | Waktu | 6.15 - 7.00 | 7.15 - 8.00 | 8.15 - 9.00 | 9.15 - 10.00 | 10.15 - 11.00 | 11.15 - 12.00 | 12.15 - 13.00 | 13.15 - 14.00 | 14.15 - 15.00 | 15.15 - 16.00 | 16.15 - 17.00 | 17.15 - 18.00
No | Waktu | Sugeno | II | Tsukamoto |  | Jam Ke- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 6.15 - 7.00 | 37.975 | 38.8 | 38.775 |  | Sugeno | 37.975 | 37.975 | 38.125 | 38.375 | 38.525 | 38.725 | 38.875 | 38.875 | 38.9 | 38.925 | 39 | 38.9
2 | 7.15 - 8.00 | 37.975 | 38.8 | 38.825 |  | Tsukamoto | 38.775 | 38.825 | 38.8 | 38.95 | 39.15 | 39.275 | 39.4 | 39.375 | 39.4 | 39.35 | 39.375 | 39.325
3 | 8.15 - 9.00 | 38.125 | 38.7 | 38.8
4 | 9.15 - 10.00 | 38.375 | 38.9 | 38.95
5 | 10.15 - 11.00 | 38.525 | 39.1 | 39.15
6 | 11.15 - 12.00 | 38.725 | 39.3 | 39.275
7 | 12.15 - 13.00 | 38.875 | 39.4 | 39.4
8 | 13.15 - 14.00 | 38.875 | 39.3 | 39.375
9 | 14.15 - 15.00 | 38.9 | 39.4 | 39.4
10 | 15.15 - 16.00 | 38.925 | 39.3 | 39.35
11 | 16.15 - 17.00 | 39 | 39.4 | 39.375
12 | 17.15 - 18.00 | 38.9 | 39.4 | 39.325
[6 empty] | Jam Ke- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | Sugeno | 99.9342 | 99.9342 | 99.6711 | 99.0132 | 98.6184 | 98.0921 | 97.6974 | 97.6974 | 97.6316 | 97.5658 | 97.3684 | 97.6316
[6 empty] | Tsukamoto | 97.9605 | 97.8289 | 97.8947 | 97.5 | 96.9737 | 96.6447 | 96.3158 | 96.3816 | 96.3158 | 96.4474 | 96.3816 | 96.5132
|  | 97.9605 |  | 99.9342
|  | 97.8289 |  | 99.9342
|  | 97.8947 |  | 99.6711
|  | 97.5 |  | 99.0132
|  | 96.9737 |  | 98.6184
|  | 96.6447 |  | 98.0921
|  | 96.3158 |  | 97.6974
|  | 96.3816 |  | 97.6974
|  | 96.3158 |  | 97.6316
|  | 96.4474 |  | 97.5658
|  | 96.3816 |  | 97.3684
|  | 96.5132 |  | 97.6316